แนวทางการจัดการตู้เย็นเก็บยาตามมาตรฐานใน รพ.สต. จังหวัดอุตรดิตถ์

การจัดเก็บยาและควบคุมอุณหภูมิตู้เย็น

1. ตู้เย็นควรติดตั้งในที่แสงแดดส่องไม่ถึง และให้ผนังตู้ทั้ง 3 ด้านห่างจากฝาผนังห้องหรืออุปกรณ์อื่นไม่ต่ำกว่า 6 นิ้ว เพื่อให้ตู้เย็นระบายความร้อนได้ดี

2. ปลั๊กตู้เย็นให้ใช้เทปพันปลั๊กให้แน่นและช่องแช่แข็ง ถ้ามีน้ำแข็งเกาะหนาในช่องแช่แข็งเกิน 5 มม. ควรละลายน้ำแข็งออกให้หมดเพราะน้ำแข็งจะไปอุดกั้นไม่ให้ความเย็นไหลลงช่องธรรมดา

3. ติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์ วัดอุณหภูมิช่องธรรมดา โดยเทอร์โมมิเตอร์ได้มาตรฐาน มีสติ๊กเกอร์รับรองผ่านการสอบเทียบทุกปี

3.1 ปรับอุณหภูมิในช่องธรรมดาให้อยู่ในช่วง +2 ถึง +8 °C Thermostat ให้ได้ +2°C ถึง +4 °C ในช่วงเวลาที่เย็นที่สุด

3.2 ตรวจสอบอุณหภูมิช่องธรรมดา (ไม่มียาในช่องแช่แข็ง) วันละ 2 ครั้งเช้า-เย็น บันทึกทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

3.3 ใส่ Ice packในช่องแช่แข็ง และขวดใส่น้ำมีฝาปิดวางไว้ชั้นล่างให้เต็มช่องแช่ผัก หรือฝาตู้เย็นมีขวดน้ำสีเติมเกลือ หรือปิดโฟม เพื่อเพิ่มอายุความเย็น ( Cold life) ทำให้เก็บรักษาความเย็นได้คงที่ในกรณีเปิดตู้เย็นบ่อย และกรณีไฟดับ

4. การจัดเก็บยา

4.1 ห้ามเก็บยาที่ฝาตู้เย็น

4.2 ตู้เย็นที่ใช้แช่ยาไม่ควรมีการใช้ปะปนกับการแช่อาหารและไม่ควรเปิดตู้เย็นทิ้งไว้นานๆ เพราะมีผลทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น

4.3 ติดป้ายชื่อยาที่ชั้นวางยาเพื่อป้องกันการหยิบยาผิด

4.5 กรณียาผู้ป่วยฝากไว้ ควรเก็บแยกให้เป็นสัดส่วนจากยาแช่เย็นปกติติดป้ายระบุ “ยาผู้ป่วย” ให้ชัดเจน

4.6 หากเป็นตู้เย็นชนิดประตูเดียวที่ไม่ได้แยกเป็นสัดส่วนช่องแช่แข็งและช่องธรรมดาชัดเจน ไม่ควรวางยาไว้บนชั้นบนสุดที่ใกล้กับช่องแช่แข็ง เพราะอุณหภูมิอาจเย็นเกินไปจนยาแข็งตัวได้ ควรวางที่ชั้นกลางของตู้เย็น

5. ตรวจสอบสภาพการใช้งานทั่วไปของตู้เย็นอย่างสม่ำเสมอ (ความสว่างของหลอดไฟ การมีน้ำแข็งเกาะ การเกิดหยดน้ำเกาะ การมีน้ำไหลนองที่พื้นบริเวณที่ตั้งของตู้เย็น การมีกระแสไฟฟ้ารั่ว และคุณภาพของขอบยางที่ประตูตู้เย็น)