แนวทางการจัดการตู้เย็นเก็บวัคซีนตามมาตรฐานใน รพ.สต. จังหวัดอุตรดิตถ์

หมายเหตุ  *ตู้เย็นประตูกระจกใสไม่แนะนำให้ใช้ เพราะ แสงจะส่องผ่านไปทำลายวัคซีนบางชนิดได้ นอกจากนี้เวลาไฟฟ้าดับหรือปลั๊กตู้เย็นหลุด  อุณหภูมิภายในตู้เย็นจะเพิ่มขึ้นเร็วมากเพราะไม่มีฉนวนป้องกัน

การจัดเก็บวัคซีนและควบคุมอุณหภูมิตู้เย็น

1. ตู้เย็นควรติดตั้งในที่แสงแดดส่องไม่ถึง และให้ผนังตู้ทั้ง 3 ด้านห่างจากฝาผนังห้องหรืออุปกรณ์อื่นไม่ต่ำกว่า 6 นิ้ว เพื่อให้ตู้เย็นระบายความร้อนได้ดี

2  ปลั๊กตู้เย็นให้ใช้เทปพันปลั๊กให้แน่นถ้ามีน้ำแข็งเกาะหนาในช่องแช่แข็งเกิน  5 มม.ควรละลายน้ำแข็งออกให้หมดเพื่อป้องกันการอุดกั้นไม่ให้ความเย็นไหลลงช่องธรรมดา

3. ภายในตู้เย็น ติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์ วัดอุณหภูมิทั้งในช่องแช่แข็งและช่องธรรมดา โดยเทอร์โมมิเตอร์ได้มาตรฐาน มีสติ๊กเกอร์รับรองผ่านการสอบเทียบทุกปี

3.1 เพื่อป้องกันไม่ให้วัคซีนที่ไวต่อความเย็นจัดแข็งตัว ควรปรับ Thermostat ให้ได้ +2°C ถึง +4 °C ในช่วงเวลาที่เย็นที่สุด

3.2 ตรวจสอบอุณหภูมิทั้ง 2 ช่อง (ช่องแช่แข็งกับช่องธรรมดา) วันละ 2 ครั้งเช้า-เย็น บันทึกทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

3.3 ใส่ Ice packในช่องแช่แข็ง และขวดใส่น้ำมีฝาปิดวางไว้ชั้นล่างให้เต็มช่องแช่ผัก หรือฝาตู้เย็นมีขวดน้ำสีเติมเกลือ หรือปิดโฟม เพื่อเพิ่มอายุความเย็น ( Cold life) ทำให้เก็บรักษาความเย็นได้คงที่ในกรณีเปิดตู้เย็นบ่อย และกรณีไฟดับ

3.4 ตำแหน่งที่วาง Thermometer ควรอยู่กลางตู้เย็น ตอนอ่านอุณหภูมิไม่ยกมาอ่านข้างนอก

4. ตรวจสอบสภาพการใช้งานทั่วไปของตู้เย็นอย่างสม่ำเสมอ (ความสว่างของหลอดไฟ การมีน้ำแข็งเกาะ การเกิดหยดน้ำเกาะ การมีน้ำไหลนองที่พื้นบริเวณที่ตั้งของตู้เย็น การมีกระแสไฟฟ้ารั่ว และคุณภาพของขอบยางที่ประตูตู้เย็น)

5. การจัดเรียงวัคซีน (ตามผังการจัดเก็บรักษาวัคซีนในตู้เย็น)

5.1 เก็บวัคซีนไว้ในตะกร้าโปร่งเพื่อให้ความเย็นไหลเวียนได้ทั่วถึง

5.2 วัคซีนที่ไวต่อแสงให้ใส่ไว้ในกล่องหรือภาชนะที่ป้องกันแสง และวางวัคซีนที่ไวต่อความเย็นจัดไว้ตรงกลางของช่องธรรมดา (refrigerator compartment) พร้อมเทอร์โมมิเตอร์ เพื่อกำกับติดตามอุณหภูมิไม่ให้ต่ำกว่า +2°C (เน้นวางตามผังการจัดเก็บรักษาวัคซีนในตู้เย็น)

5.3 ติดป้ายชื่อที่ชั้นวางวัคซีนเพื่อป้องกันการหยิบวัคซีนผิด

5.4 เก็บตัวทำละลายวัคซีนไว้ข้างวัคซีนชนิดนั้นๆในอุณหภูมิ +2 ถึง +8 °C

5.5 ห้ามเก็บวัคซีนที่ฝาตู้เย็น

5.6 ไม่ควรเก็บวัคซีนปะปนกับอาหารหรือยา