แนวทางแก้ไขเหตุการณ์ฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ความเย็น

Cold chain breakdown หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ความเย็น หมายถึง เหตุการณ์ที่พบอุณหภูมิสูงกว่าปกติหรือต่ำกว่า 0 °C ในระหว่างขนส่งหรือจัดเก็บวัคซีน ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ไฟฟ้าดับ ตู้เย็นเสีย ปลั๊กตู้เย็นหลุดหรือหลวม

มีแนวทางป้องกัน/แก้ไข ดังนี้

- ติดป้าย“ห้ามดึงปลั๊กตู้เย็น” หรือ“ห้ามปิดสวิทช์Breaker ของตู้เย็น”

- ปลั๊กตู้เย็นควรมีเต้าเสียบแยกต่างหาก และพันเทปกาวให้ปลั๊กตู้เย็นติดแน่น เพื่อป้องกันการดึงผิดปลั๊ก ถ้ามีหลายเต้าเสียบให้ใช้เทปปิดเต้าเสียบที่เหลือเพื่อไม่ให้เสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นที่อาจทำให้กระแสไฟฟ้าเข้าตู้เย็นไม่สม่ำเสมอ และป้องกันการดึงผิดปลั๊ก

- หากอุณหภูมิตู้เย็นต่ำกว่า +2°C ให้ดำเนินการดังนี้

- ปรับปุ่ม Thermostat ที่ตั้งไว้เดิมเพื่อทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น

- หากอุณหภูมิต่ำกว่า 0°C ให้ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของวัคซีนที่ไวต่อความเย็นจัดว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้วัคซีนเสื่อมสภาพจากการแช่แข็งหรือไม่

- หากอุณหภูมิตู้เย็นสูงกว่า +8°C ให้ดำเนินการดังนี้

- ตรวจดูว่าตู้เย็นยังทำงาน หรือมีกระแสไฟฟ้าเข้าตู้เย็นหรือไม่

- ตรวจสอบประตูว่าปิดสนิทดีหรือไม่ ขอบยางเสื่อมสภาพหรือไม่

- ตรวจสอบช่องแช่แข็งว่ามีน้ำแข็งหนาเกินกว่า 5 มิลลิเมตรหรือท่อกระจายความเย็นอุดตันหรือไม่

- ปรับปุ่มThermostat ที่ตั้งไว้เดิมเพื่อทำให้อุณหภูมิต่ำลง และติดตามดูอุณหภูมิไม่ให้ต่ำกว่า +2°C

- ระหว่างซ่อมตู้เย็นหรือทำการละลายน้ำแข็ง ให้ย้ายวัคซีนไปเก็บไว้ในตู้เย็นอื่น หรือหีบเย็น/กระติกวัคซีน

หมายเหตุ กรณีต่อไปนี้ห้ามปรับ Thermostat ให้อุณหภูมิต่ำลง ได้แก่ หลังไฟฟ้าดับให้รอจนกระแสไฟฟ้ากลับเข้าสู่ภาวะปกติและอุณหภูมิกลับมาคงที่แล้วจึงค่อยปรับThermostatตามความเหมาะสม, เมื่อมีการนำวัคซีนที่เบิกมาใหม่เข้าตู้เย็น (เพราะอาจทำให้อุณหภูมิลดต่ำเกินไป)

- ควรมีการจัดทำผังการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ความเย็น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้

ผังการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ความเย็น

ผังเตรียมความพร้อมกรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นในระบบลูกโซ่ความเย็น เป็นสิ่งจำเป็นในการบริหารจัดการวัคซีน ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้จากกรณีฉุกเฉินต่อระบบลูกโซ่ความเย็น โดยติดไว้หน้าตู้เย็นเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนและควรมีการซักซ้อมหรือซ้อมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ที่ทำงานร่วมกันด้วยเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม